北京市第三次全国土壤普查内业测试化验

质量控制技术规范

(修订版)

执笔人：张连彦   李昌伟   贾小红   王维瑞   高    飞

陈小慧   范珊珊   王伊琨   张新刚   季    卫

高振新   张春红   刘善江   田    野   孙    昊

郭    宁   王胜涛   何威明   刘自飞   文方芳

李    萍   刘晓霞   刘继远   杜晓玉    赖    勇

李彬彬   金    强   王    睿   王艳平

北京市第三次全国土壤普查领导小组办公室

2023年7月

目   录

1 适用范围	- 1 -

2 引用文件	- 1 -

3 术语和定义	- 1 -

3.1 质量保证	- 1 -

3.2 质控控制	- 1 -

3.3 正确度	- 1 -

3.4 精密度	- 1 -

3.5 系统误差	- 1 -

3.6 随机误差	- 1 -

3.7 密码平行样品	- 1 -

3.8 质控样品	- 1 -

4 总体要求	- 1 -

4.1 方案制定	- 1 -

4.2质量控制机制	- 2 -

4.2.1 实验室内部质量保证与质量控制	- 2 -

4.2.2 本市质量控制实验室监督检查	- 2 -

4.2.3本市质量监督检查	- 2 -

4.3 质量控制工作报告	- 2 -

4.4 监督检查与纠正预防	- 2 -

5 样品制备、流转与保存	- 2 -

5.1 内部质量保证与质量控制	- 2 -

5.1.1 内部质量控制关键点	- 2 -

5.1.2.1 单位及人员资质要求	- 3 -

5.1.2.2 制样方案	- 3 -

5.1.2.3 制样场地	- 3 -

5.1.2.4 制样工具	- 3 -

5.1.2.5 样品接收	- 3 -

5.1.2.6 制备流程	- 3 -

5.1.2.7 注意事项	- 3 -

5.1.3样品流转	- 4 -

5.1.3.1 流转过程	- 4 -

5.1.3.2 样品检查	- 4 -

5.1.3.3 样品接收	- 4 -

5.1.3.4 注意事项	- 4 -

5.1.4 样品保存	- 4 -

5.1.4.1 人员资质	- 4 -

5.1.4.2 样品保存状态和时间	- 4 -

5.1.4.3 保存场所	- 4 -

5.1.4.4 样品管理	- 5 -

5.1.5 问题发现与处理	- 5 -

5.2 外部质量监督检查	- 5 -

5.2.1 样品制备	- 5 -

5.2.2 样品流转	- 5 -

5.2.3 样品保存	- 5 -

5.2.4 检查要求	- 6 -

5.2.5 问题发现与处理	- 6 -

5.2.6 其他要求	- 6 -

6  样品检测	- 6 -

6.1内部质量保证与质量控制	- 6 -

6.1.1内部质量控制关键点	- 6 -

6.1.2 单位及人员资质要求	- 6 -

6.1.3样品细磨	- 6 -

6.1.4 仪器设备和试剂溶液	- 7 -

6.1.4.1 仪器设备	- 7 -

6.1.4.2 试剂溶液	- 7 -

6.1.5 检测方法的选择与验证	- 7 -

6.1.6 空白试验	- 7 -

6.1.7 仪器设备定量校核	- 7 -

6.1.7.1 标准物质	- 7 -

6.1.7.2 校准曲线	- 7 -

6.1.7.3 仪器稳定性检查	- 7 -

6.1.8 精密度控制	- 8 -

6.1.9 正确度控制	- 9 -

6.1.9.1使用标准物质（或参比物质）	- 9 -

6.1.9.2 绘制质量控制图	- 9 -

6.1.10 异常样品复测	- 9 -

6.1.11 检测数据记录与审核	- 9 -

6.1.12 检测结果的报出	- 10 -

6.1.13 实验室内部质量评价	- 10 -

6.2 外部质量监督检查	- 10 -

6.2.1密码平行样品	- 10 -

6.2.2质控样品	- 11 -

6.2.3留样抽检	- 11 -

6.2.4 现场监督检查	- 12 -

6.2.5 数据审核	- 12 -

6.2.6 飞行检查	- 12 -

6.2.7 检测能力评价	- 12 -

6.2.8 实验室外部质量评价	- 12 -

7  市级平台数据审核	- 12 -

7.1 人员资质	- 12 -

7.2 审核方法和内容	- 13 -

7.3 发现问题及处理	- 13 -

7.4有关要求	- 13 -

附录B	- 17 -

B-1空白试验记录	- 17 -

B-2平行双样检测结果记录	- 17 -

B-3平行双样检测合格率记录	- 17 -

B-4标准物质检测结果记录	- 17 -

B-5正确度控制合格率记录	- 18 -

B-6异常样品复检记录	- 18 -

B-7异常样品复检率记录	- 18 -

附录C	- 19 -

(资料性文件)	- 19 -

样品检测现场监督检查清单	- 19 -

- 1适用范围

本技术规范规定了北京市第三次全国土壤普查内业测试化验过程质量管理的基本要求，适用于北京市第三次全国土壤普查土壤样品的制备、流转、保存、检测、数据审核等过程的质量保证和质量控制。

- 2引用文件

本技术规范主要是在《第三次全国土壤普查全程质量控制技术规范》（修订版）基础上，根据北京市第三次全国土壤普查工作实际情况，进一步细化和完善，以适合于北京市第三次全国土壤普查工作内业测试化验工作质量管理要求。同时还重点引用了RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、GB/T 27025-2019《检测和校准实验室能力的通用要求》。

- 3 术语和定义

- 3.1 质量保证

为达到土壤普查目标，保证土壤普查样品制备质量和检测数据等准确可靠所采取的措施。

- 3.2 质量控制

对土壤普查内业测试化验活动相关产出进行跟踪、记录和评价的活动，以确定被评价对象是否符合土壤普查相关质量标准的要求。质量控制结果会促进后续质量保证标准、控制流程的优化。

- 3.3 正确度

指无穷多次重复测量所得量值的平均值与一个参考量值间的一致程度。

- 3.4 精密度

在规定条件下，对同一或类似被测对象重复测量所得示值或测得值间的一致程度。

- 3.5 系统误差

在重复测量中保持不变或按可预见方式变化的测量误差的分量。

- 3.6 随机误差

在重复测量中按不可预见方式变化的测量误差的分量。

- 3.7 密码平行样品

利用土壤三普指定点位增加采集样品量的方式，将指定点位土壤样品制成平行样品作为外部质量控制样品，用于评价实验室检测的精密度，以控制随机误差。

- 3.8 质控样品

质控样品是一种理化性质和组成足够均匀稳定、已确定定值的标准物质(或参比物质)，用于外部质量控制、评价实验室检测的正确度，以控制系统误差。

- 4 总体要求

- 4.1 方案制定

北京市第三次全国土壤普查领导小组办公室根据本市土壤三普实施方案、内业测试化验实施方案和本技术规范，牵头制定本市土壤三普内业测试化验质量控制工作方案。各承担内业测试化验任务的实验室根据本市内业测试化验实施方案、质量控制工作方案以及本规范，制定本实验室的工作实施方案和实验室内部质量控制工作方案。

- 4.2质量控制机制

本次土壤普查内业测试化验工作实施三级质量控制机制，即实验室内部质量保证与质量控制、质量控制实验室质量控制和省级质量监督检查。

- 4.2.1 实验室内部质量保证与质量控制

承担样品制备、保存、流转和检测任务的实验室负责相应环节的内部质量保证与质量控制，制定单位内部质量保证与质量控制方案、完善内部质量管理制度、落实质量控制人员和资质要求、实施质量控制、开展人员培训监督等。同时，自觉、积极接受本市质量控制实验室、本市土壤普查办和国家级外部质量监督检查，从严落实全过程质量控制措施，确保提交的样品制备质量以及检测数据、结果等符合质量要求。

- 4.2.2 本市质量控制实验室监督检查

负责本区域样品制备、保存、流转、检测、数据审核等环节现场监督检查和全程质量控制。

- 4.2.3本市质量监督检查

本市土壤普查办组织专家或者专业技术人，开展本区域内测试化验各环节质量监督检查。本市质量控制和检查工作接受国家级工作指导，同时对本市质量控制实验室的质量控制和监督检查工作进行监督并提供指导。

- 4.3 质量控制工作报告

承担土壤三普样品制备、保存、流转和检测等任务的实验室，应在完成工作任务时，分别提交工作质量自评报告。本市质量控制实验室负责协助编制本市质量保证与质量控制报告(含质量控制实验室编辑自身的质量监督检查工作报告)，及时提交市土壤普查办，由市土壤普查办负责上交给全国土壤普查办。

- 4.4 监督检查与纠正预防

本市质量控制实验室监督检查人员以及市土壤普查办组织的专家和技术人员应客观、公正地开展土壤三普质量检查工作，如实记录检查工作情况，对质量检查中发现的不符合要求的情况，应及时向被检查单位和有关责任人员指出，被检查单位和有关责任人员应及时采取纠正和预防控制措施。

- 5 样品制备、流转与保存

样品制备实验室等单位要严格按照《北京市第三次全国土壤普查土壤样品制备、流转与保存技术规范》、《北京市第三次全国土壤普查土壤样品检测技术规范》和本规范开展样品制备、流转和保存等工作，开展内部质量保证与质量控制，北京市土壤普查办组织本市质量控制实验室开展外部质量监督检查等。

- 5.1 内部质量保证与质量控制

- 5.1.1 内部质量控制关键点

（1）土壤样品接收、制备、保存、流转等技术规范操作情况。

（2）工位监控设备安装和正常运行情况。

（3）自觉接受省级和国家级外部质量监督检查。

5.1.2 样品制备

- 5.1.2.1 单位及人员资质要求

承担样品制备任务的实验室应具备《北京市第三次全国土壤普查土壤样品制备、流转与保存技术规范》中要求的相关能力和条件。实验室确定若干制样小组，每个制样小组确定１名样品制备质量检查员，负责样品制备质量检查工作，每个制样小组组长、质量检查员需通过全国土壤普查办或北京市土壤普查办统一组织的全程质量控制技术培训，取得培训合格证，证书与工作平台关联，建立质量追溯体系，其他人员至少需经内部培训上岗，并保留培训记录。

- 5.1.2.2 制样方案

承担样品制备任务的实验室应按照北京市土壤普查办制定的本市样品制备计划及时制定本单位年度样品制备实施方案。

- 5.1.2.3 制样场地

满足土壤样品制备的场地要求，应分设相应面积的风干室和样品制备室。

风干室应通风良好、整洁、温湿度条件适宜，远离易挥发性化学物质，并避免阳光直射，夏季高湿天气根据需要安装除湿设施。

样品制备室应通风良好，每个制样工位做适当隔离，避免交叉污染；具备互联网络条件，每个工位安装在线全方位监控摄像头，确保每个工位在工作时可以随时接受远程实时检查，样品制备过程全程摄像并保存记录不少于3年。

- 5.1.2.4 制样工具

具备足量的符合样品制备要求的工具，避免使用含有待测组分或对测试有干扰的材料制成的样品制备工具和包装容器。每制备完成一个样品后，应确保设备清洁干净，避免制样过程的交叉

污染。

- 5.1.2.5 样品接收

实验室接收样品时，要指定专人负责样品接收确认，重点检查样品标签、样品状况、样品重量、样品数量、样品包装情况等，样品重量应满足风干后土壤样品库样品和粗磨后留存样品、送检样品等要求，如发现破损、重量不足、样品信息不全等情况不予接收，并及时报告本市土壤普查办。

- 5.1.2.6 制备流程

样品风干、研磨、筛分、混匀、缩分、分装等过程符合技术要求和样品重量要求，制备过程每个环节应充分混匀样品。

- 5.1.2.7 注意事项

(１) 样品风干、粗磨、分装过程中，样品编码必须始终保持一致。

(２)制备过程中应保证样品充分混匀，样品全部过筛，损失率不高于１０％，并有详细制样记录。

(３)质量检查员可通过实地、在线监控对制样工作进行实时检查，检查样品编码一致、标识清晰、信息完整等情况，制样内部质量检查应覆盖制样全部样品、全周期、全工作过程，同时核查土壤样品制备记录表，做好检查记录。

(４)样品制备信息经质量检查员检查确认后，及时上报工作平台。

- 5.1.3样品流转

- 5.1.3.1 流转过程

样品制备实验室按照有关样品状态、数量等要求将样品流转到质量控制实验室和土壤样品库、质量控制实验室再将组批完成的送检样品流转至样品检测实验室等。

- 5.1.3.2 样品检查

收样单位(检测实验室、质量控制实验室等)在样品交接过程中，应对接收样品的质量状况进行检查，检查内容主要包括：样品标签、重量、数量、状态、包装容器、样品应送达时限、送样人等。

- 5.1.3.3 样品接收

在样品交接过程，收样单位如发现送交样品有下列严重质量问题，应拒收样品并及时通知市土壤普查办和质量控制实验室。①样品无编号、编号混乱或有重号。②样品在运输过程中受到破损或沾污。③样品状态不符合规定要求。④样品类型、重量或数量不符合规定要求。

样品经验收合格后，送样人、收样人均在土壤样品交接记录表上(参见《北京市第三次全国土壤普查土壤样品制备、流转与保存技术规范》签字，双方各执一份。

- 5.1.3.4 注意事项

（1）样品流转至市质量控制实验室后，质量控制实验室组批时，土壤样品按照耕地园地表层样品、耕地园地剖面样品、林地草地表层样品、林地草地剖面样品和水稳性大团聚体样品类型，分别进行组批。

（2）样品组批后流转到检测实验室前，市质量控制实验室负责将每批表层样品和剖面样品加入密码平行样品和质控样品并进行转码，将水稳性大团聚体样品加入密码平行样品并进行转码。

- 5.1.4 样品保存

- 5.1.4.1 人员资质

负责土壤三普样品制备、流转、保存和检测的单位应配备样品管理员。样品管理员应经过培训或能力确认，并保留相应的培训和能力确认记录。

- 5.1.4.2 样品保存状态和时间

承担样品制备任务的实验室，对留存样品进行保存；对流转之前的土壤样品库样品、送检样品进行暂存。其中，土壤样品库样品为风干后原状土壤样品，留存样品和送检样品为风干后粗磨的土壤样品。检测实验室对待测样品进行暂存，对预留样品和剩余样品进行保存。

- 5.1.4.3 保存场所

土壤样品保存场所应保持干燥、通风、无阳光直射、无污染。应有环境条件视频监控设备、样品存放区域的空间标识和样品编号的检索引导等。

- 5.1.4.4 样品管理

样品管理员定期对保存样品(留存样品、预留样品、剩余样品等) 的状态(标签清晰、重量和数量、样品粒度、包装容器等)、环境条件和出入库等进行检查并记录，并定期检查暂存样品情况，及时发现问题并采取纠正和预防措施。

- 5.1.5 问题发现与处理

样品制备、流转和保存环节质量保证工作中发现的问题，各实验室应及时采取预防和纠正措施，并报本市质量控制实验室。

- 5.2 外部质量监督检查

在样品制备、流转和保存环节开展质量保证工作基础上，北京市质量控制实验室开展质量监督检查。

- 5.2.1 样品制备

(１) 制样人员资质检查: 是否通过专业培训，取得培训合格证。

(２) 制样场地检查: 监控设备、环境条件、防污染措施是否符合要求。

(３) 制样工具检查: 磨样设备、样品筛、辅助制样工具等是否符合要求(防污染)、齐全、完好，分装容器材质规格是否满足技术要求， 磨样设备是否正常运转和定期维护，制样工具在每个样品制备完成后是否及时清洁。

(４) 制样流程检查: 样品风干、研磨、筛分、混匀、缩分、分装过程是否规范，通过实地或监控视频检查的方式，不定期检查制样工作质量。

(５) 已加工样品检查: 样品标签、样品重量和数量、样品粒径、样品包装和暂存是否规范，留存样品保存条件是否规范。

(６) 制样原始记录检查: 制样实施方案，样品接收记录，监控记录的完整性， 样品制备记录表填写内容完整性、准确性、真实性、原始性等。

(７) 制样自检信息检查: 通过工作平台中提交的制样信息(参见《北京市第三次全国土壤普查土壤样品制备、流转与保存技术规范》样品制备记录表)等进行检查。

- 5.2.2 样品流转

(１) 样品交接记录表检查: 交接内容是否填写完整、规范等。

(２) 流转样品中密码平行样品和质控样品添加是否符合要求。

- 5.2.3 样品保存

(１) 人员资质: 检查样品管理员是否有培训或能力确认记录等。

(２) 保存场所和条件: 检查样品保存场所是否满足《北京市第三次全国土壤普查土壤样品制备、流转与保存技术规范》相关要求，是否有环境条件监控设备、样品存放区域的空间标识和样品编号的检索引导。

(３) 定期检查: 应对保存样品的状态、时间、环境条件监控记录和出入库等进行检查。

(４) 检查有无纸质样品交接记录以及交接记录的正确性与完整性。

- 5.2.4 检查要求

北京市质量控制实验室监督检查样品制备、流转与保存等数量按照本市总样量的10％进行检查，检查工作覆盖样品制备、流转与保存。

- 5.2.5 问题发现与处理

对检查中发现的问题，检查人员应及时向有关责任人指出，并根据问题的严重程度要求其采取适当的纠正和预防措施。样品制备任务承担单位要及时对问题进行整改，并按要求向本市土壤普查办和质量控制实验室提交工作质量自评报告(含整改说明)。本市土壤普查办通过加强人员培训、提高检查比例、调取留存样

品、重新制备相关样品等方式建立健全样品制备、保存与流转环节质量监督检查长效机制。

- 5.2.6 其他要求

样品制备、流转与保存质量监督检查清单见附录A，并需及时按要求上传工作平台质量控制模块。

- 6 样品检测

承担样品检测的检测实验室要严格按照《北京市第三次全国土壤普查土壤样品检测技术规范》和本规范开展样品检测工作，开展内部质量保证与质量控制，北京市土壤普查办组织本市专家组有关专家和质量控制实验室开展外部质量监督检查。

- 6.1内部质量保证与质量控制

- 6.1.1内部质量控制关键点

（1）单位及人员资质情况

（2）仪器设备配备和正常运行情况。

（3）检测任务指标检测技术规范操作情况。

（4）内部质控记录并对异常样品开展复检情况。

（5）自觉接受省级和国家级外部质量监督检查。

- 6.1.2 单位及人员资质要求

依据《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》《检测和校准实验室能力的通用要求》等，建立并实施质量保证体系，及时发现和预见问题，有针对性地采取纠正和预防措施。同时，所有参与土壤三普任务的检测实验室主要技术负责人、技术骨干、检测人员及质量检查人员(质量控制人员)等均需通过全国土壤普查办或本市土壤普查办统一组织的技术培训，取得培训合格证，证书与工作平台关联，建立质量追溯体系。

- 6.1.3样品细磨

样品细磨时，要将样品全部倒出混匀后，再用四分法或多点取样法从过2mm孔径筛土样中分取。并根据检测参数需求使细磨样品分别过0.25mm和0.149mm孔径筛。细磨有关环境和操作要求等按照《北京市第三次全国土壤普查土壤样品制备、流转与保存技术规范》和《北京市第三次全国土壤普查土壤样品检测技术规范》执行，细磨过程不同粒径样品必须从通过２ｍｍ孔径筛的土样重新取样制备并全部过筛，严禁套筛。细磨过程样品编码始终保持一致。确保细磨场地通风、隔离，细磨工具符合要求，避免交叉污染。现场填写制样记录（参见《北京市第三次全国土壤普查土壤样品制备、流转与保存技术规范》样品制备表）。

- 6.1.4 仪器设备和试剂溶液

- 6.1.4.1 仪器设备

配备数量充足、技术指标符合检测任务要求且完好的仪器设备设施。对检测结果准确性或有效性有影响，或计量溯源性有要求的仪器设备，投入使用前进行计量检定、校准或核查，并保持其在有效期内使用。辅助仪器设备进行功能核查。

- 6.1.4.2 试剂溶液

所用质控样品和化学试剂等符合相关检测标准要求且在有效期限内。质控样品能溯源到标准物质(或参比物质)。化学试剂有专人负责，严格按照相关规定加强安全管理。

- 6.1.5 检测方法的选择与验证

检测实验室根据实际情况选用《北京市第三次全国土壤普查土壤样品检测技术规范》中推荐的检测方法。

检测实验室在正式开展土壤三普样品检测任务之前，完成对所选用检测方法的检出限、测定下限、精密度、正确度、线性范围等方法各项特性指标的验证，保存原始数据记录，并形成相关方法验证报告。

- 6.1.6 空白试验

每批次样品（不多于50个样品）分析时，需进行空白试验，检测空白样品。检测方法有规定的，按检测方法的规定进行；检测方法无规定时，每批次分析样品至少2个空白试验。

空白试验结果一般应低于方法检出限。若空白试验结果低于方法检出限，则可忽略不计；若空白试验结果略高于方法检出限但比较稳定，可进行多次重复试验，计算空白试验平均值并从样品检测结果中扣除；若空白试验结果明显超过正常值，实验室应查找原因并采取适当的纠正和预防措施，重新对样品进行检测。

- 6.1.7 仪器设备定量校核

- 6.1.7.1 标准物质

分析仪器校核应首选有证标准物质。没有有证标准物质时，选用参比物质。

- 6.1.7.2 校准曲线

采用校准曲线法进行定量分析时，至少使用5个浓度梯度的标准溶液（除空白外），覆盖被测样品的浓度范围，且最低点浓度应在接近方法测定下限的水平。检测方法有规定时，按检测方法的规定进行；检测方法无规定时，校准曲线相关系数原则上要求为r＞0.999。

- 6.1.7.3 仪器稳定性检查

连续进样分析时，每检测20个样品，测定一次校准曲线中间浓度点，确认分析仪器校准曲线是否发生显著变化。检测方法有规定的，按检测方法的规定进行；检测方法无规定时，相对偏差应控制在10%以内，超过此范围时需要查明原因，重新绘制校准曲线，并重新检测该批次全部样品。

- 6.1.8 精密度控制

在每批次分析样品中，随机抽取不低于5%的样品进行平行双样分析；当批次样品数＜20时，随机抽取至少1个样品进行平行双样分析。

实验室质量部采取平行双样密码分析或留样复测的方式开展质量控制；实验员可采取平行双样明码分析方式进行质量控制。

样品检测项目平行双样检测精密度允许范围 符合方法要求。检测方法有规定，按照检测方法的规定进行；检测方法无规定的，按照表1要求执行。

平行双样检测合格率要求为100%。当出现不合格时，查明产生不合格结果的原因，采取适当的纠正和预防措施，并对该平行双样关联的样品进行重新检测。除此之外， 再增加5%~15%的平行双样分析比例并满足检测合格率要求。

表1土壤样品检测精密度和准确度允许范围

| 检测项目 | 含量范围 （mg/kg） | 精密度 |  | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内相对偏差（%） | 室间相对偏差 （%） | 相对误差 （%） |
| 总镉 | ＜0.1 | 35 | 40 | 40 |
|  | 0.1～0.4 | 30 | 35 | 35 |
|  | ≥0.4 | 25 | 30 | 30 |
| 总汞 | ＜0.1 | 35 | 40 | 40 |
|  | 0.1～0.4 | 30 | 35 | 35 |
|  | ≥0.4 | 25 | 30 | 30 |
| 总砷 | ＜10 | 20 | 30 | 30 |
|  | 10～20 | 15 | 20 | 20 |
|  | ≥20 | 10 | 15 | 15 |
| 总铜 | ＜20 | 20 | 25 | 25 |
|  | 20～30 | 15 | 20 | 20 |
|  | ≥30 | 10 | 15 | 15 |
| 总铅 | ＜20 | 25 | 30 | 30 |
|  | 20～40 | 20 | 25 | 25 |
|  | ≥40 | 15 | 20 | 20 |
| 总铬 | ＜50 | 20 | 25 | 25 |
|  | 50～90 | 15 | 20 | 20 |
|  | ≥90 | 10 | 15 | 15 |
| 总锌 | ＜50 | 20 | 25 | 25 |
|  | 50～90 | 15 | 20 | 20 |
|  | ≥90 | 10 | 15 | 15 |
| 总镍 | ＜20 | 20 | 25 | 25 |
|  | 20～40 | 15 | 20 | 20 |
|  | ≥40 | 10 | 15 | 15 |
| 其余无机检测项目 | ＜0.1 | 35 | 40 | 40 |
|  | 0.1～1 1.0～10 10～100 100～1000 | 30 20 15 10 | 35 30 25 20 | 35 25 20 15 |
|  | ≥1000 | 5 | 10 | 10 |

- 6.1.9 正确度控制

- 6.1.9.1使用标准物质（或参比物质）

当具备与被测土壤样品基本相同或类似的有证标准物质（或参比物质）时，由质量部在每批次样品分析时同步均匀插入与被测样品含量水平相当的密码质控样进行检测，每批样品至少做待测元素含量高、低两组质控样。同时，实验员在每批次样品分析时同步自行做待测元素含量高、低两组明码质控样。质控样结果应满足表1要求。当批次分析样品数＜20时，至少插入1个标准物质。

结果判定：若参比物质相对误差(RE)在允许范围内，则对该参比物质样品分析测试的正确度控制为合格，否则为不合格；有证标准物质测定结果在标准物质证书给定的认定值和不确定度范围内来判定正确度，一般用可暂时使用标物证书给定的不确定度值乘３再除２的值(９９％置信区间)，或使用表１中规定的ＲＥ值判定。当出现不合格结果时，查明原因，采取适当的纠正和预防措施，对该标准物质样品及与之关联的送检样品重新进行检测。

- 6.1.9.2 绘制质量控制图

检测实验室可绘制质量控制图对样品检测过程进行质量监控。

正确度控制图可通过多次检测所用质控样品获得的均值（x）与标准偏差（s）进行绘制，即在95%的置信水平，以x作为中心线、x±2s作为上下警告线、x±3s作为上下控制线绘制。每批次样品分析所带质控样品的测定值落在中心线附近、上下警告线之内，则表示检测正常，此批次样品检测结果可靠。

如果测定值落在上下控制线之外，表示检测失控，检测结果不可信，应检查原因，采取纠正措施后重新检测；如果出现以下几种情况，表示检测结果虽可接受，但有失控倾向，应予以注意：①连续3点中有2点落在中心线同一侧的上下警告线以外；②连续5点落在中心线同一侧的1倍标准偏差（s）以外；③连续9点或更多点落在中心线同一侧；④连续7点递增或递减。

- 6.1.10 异常样品复测

当平行双样密码分析或标准物质(或参比物质)检测结果不合格时，判断批次样品检测结果异常，需要对实验室精密度和正确度进行检查。对于超出正常值范围的样品100%进行复测，采取人员比对、实验室间比对等方式确认检测结果的可靠性

- 6.1.11 检测数据记录与审核

检测实验室保证检测数据的完整性，确保全面、客观地反映检测结果，不得选择性地舍弃数据，人为干预检测结果。

检测原始记录应包含历次复测原始记录，并有检测人员、校核人员、审核人员的三级签字。

检测人员负责按照相关要求，如实填写原始记录，对原始数据和报告数据进行校核，对发现的可疑报告数据，应与样品检测原始记录进行校对。

校核人员负责对该检验项目的原始记录填写的完整性、正确性进行校核，对计算结果进行验算，判定检验结果是否符合技术标准规定的允差范围，并考虑以下因素：分析方法、分析条件、数据的有效位数、数据计算和处理过程、法定计量单位和内部质量控制数据等。

审核人员应对最终记录结果进行审核把关，审核数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性。

检测结果低于方法检出限时，注明“未检出”，同时给出本实验室的方法检出限值，参加统计时按1/2最低检出限计算。

- 6.1.12 检测结果的报出

(１) 检测实验室每检测完成一批次送检样品，除须按照本实验室质量管理体系要求编制纸质检测报告外，还须按照土壤三普实验室检测数据填报要求，填报样品检测结果及同批次实验室内部质量控制数据，内部质量控制数据填报记录参见附录B。

(２) 检测实验室应在每批次送检样品检测完成经内部质控审核确认后，通过工作平台上报检测结果与相关报告，提交本市质量控制实验室审核。

(３) 本市样品检测结果统一由市级质量控制实验室根据密码平行样品和质控样品检测结果对检测实验室的检测质量进行评价，确认后数据进入工作平台供各区、本市土壤普查办进一步审核。

- 6.1.13 实验室内部质量评价

每个检测实验室在完成土壤三普样品检测合同任务时，应对其最终报出的所有样品检测结果的可靠性和合理性进行全面、综合的质量评价，并提交质量评价总结报告。报告内容包括：

承担的任务基本情况介绍；

选用的检测方法，以及确认结果；

样品检测精密度控制合格率；

样品检测正确度控制合格率；

异常样品复检合格率；

为保证样品检测质量所采取的各项措施，以及整改措施和结果；

批次样品复测整改情况，包括复测原因、复测措施（人员比对等）、检测数据上报依据等。

总体质量评价（包括数据审核记录、报告及问题整改情况报告等）。

- 6.2 外部质量监督检查

在检测实验室内部质量保证与质量控制的基础上，由市质量控制实验室具体负责实施。市土壤普查办组织市质量控制实验室采取密码平行样、质控样、留样抽检和现场监督检查等方式开展外部质量监督检查。

- 6.2.1密码平行样品

密码平行样品随同批次土壤样品流转到检测实验室进行检测。

密码平行样品测试结果的精密度以两次检测结果（A和B）的相对偏差（RD）表示，满足表1相对偏差要求。

RD计算公式如下：

实验室内密码平行样品检测质量合格率要求100%。

当密码平行样不能达到上述合格率要求时，应采取以下措施：对密码平行样不合格结果，由市质量控制实验室通知承担样品检测任务的实验室根据批次所有样品的不合格指标对留样进行复检。如复检确认不属于密码平行样品均匀性等引起的检测误差，市质量控制实验室要求该实验室对与该密码平行样品一起送检的所有样品进行复检；复检确认属于密码平行样品本身引起的检测误差，只要与该批次送检样品同期实验室内部质控数据及质控样品检测结果均合格，市质量控制实验室仍可认定该批次样品检测结果合格。必要时，市质量控制实验室可参与留样复检。

- 6.2.2质控样品

质控样品随普查样品一起流转到承担检测任务的实验室，要求实验室与该批次普查样品一起进行检测。

质控样品测试结果的正确度以相对误差（RE）表示。将质控样品的检测结果（x）与其给定值(µ)进行比较，计算相对误差（RE），相对误差结果满足表1要求。

RE计算公式如下：

实验室对质控样品检测质量合格率要求100%。

当不能达到上述合格率要求时，市质量控制实验室要求检测实验室查明发生问题的原因，采取适当的纠正和预防措施，必要时向检测实验室提供新的质控样品，并要求其插入已完成但结果不合格的送检批次样品中一起进行复检，直至质控样品复检合格率达到规定要求。

- 6.2.3留样抽检

在检测实验室开展样品检测过程中，市质量控制实验室按照有关要求开展留样抽检，加强质量控制工作。

市抽检量不低于本区域检测样品量的10‰，覆盖所有任务区域和主要土壤类型、土地利用类型。

留样复测结果的合格率（按检测指标计算）应达到80%以上。

留样抽检不合格，市质量控制实验室应从留存样品中再提供一份进行再次复检。如再次复检结果与初次检测结果一致，但与前次复检结果不一致，市质量控制实验室可采用检测实验室的初次检测结果；再次复检结果与前次复检结果一致、但与初次检测结果不一致，市质量控制实验室应要求检测实验室对发现问题样品分析批次的所有样品的不合格指标进行复检。留样抽检过程精密度和正确度参考表1。

- 6.2.4 现场监督检查

现场监督检查由市土壤普查办牵头组织、市质量控制实验室等单位具体实施，覆盖年度承担任务的检测实验室，对样品检测环节开展检查，重点检查实验室内部质量保证与质量控制方案实施情况、仪器设备、试剂溶液和有关原始记录等。必要时市土壤普查办安排专家派驻，全程跟进核心环节。现场监督检查清单参见附录C。

- 6.2.5 数据审核

由市质量控制实验室负责实施。主要审核内容包括：

外部密码平行样的精密度是否符合要求。

外部质控样的正确度是否符合要求。

检测指标的计量单位、有效位数、修约是否规范。

- 6.2.6 飞行检查

市质量控制实验室和检测实验室积极配合国家质量控制实验室开展的飞行检查。

- 6.2.7 检测能力评价

全国土壤普查办每年组织开展检测能力评价，市土壤普查办积极组织本市所有入围全国土壤普查检测实验室名录的实验室参与。检测能力评价结果不合格的，根据国家土壤普查办通报要求进行整改，整改合格之前不再承担土壤三普检测任务。

- 6.2.8 实验室外部质量评价

由市质量控制实验室负责整理撰写，主要内容包括：

（1）密码平行样品检测结果质量评价：密码平行样品两次测定结果的相对偏差（RD）应满足表1中室内相对偏差要求。

（2）质控样品检测结果质量评价：质控样品检测结果与给定值的相对误差（RE）应满足表1的允许值范围。

（3）留样抽检结果质量评价：留样复测两次测定结果的相对偏差（RD）应满足表1中实验室室间相对偏差要求。

（4）检查评价（检查报告）：系统梳理外部质量评价发现的问题，提出整改的意见建议以及实验室整改结果。

- 7 市级平台数据审核

市级数据审核主要依托专家审核、会商以及利用数据审查模型等措施开展。本环节质量控制主要指市土壤普查办组建专家组开展数据审核。

- 7.1 人员资质

市级平台数据审核需由国家级或省级科研、教学和推广领域从事土肥工作10年以上或具有高级专业技术职称的专家负责，审核责任专家至少2名。从事数据入库审核的专家进行集中培训，培训内容包括普查数据的完整性、规范性和准确性审查等。

- 7.2 审核方法和内容

专家审核时要结合但不仅限于下面几项原则全面审核检测数据。

7.2.1 结合检测指标单位、名称、有效位数等内容，审核检测指标数值的规范性。

7.2.2 结合土地利用方式、样品类型审核检测指标数值的合理性。

7.2.3 结合外业调查数据审核检测指标数值的合理性

7.2.4 利用极值法，如常用的统计量均值、标准差、最大值、最小值、分位数等，判断变量的取值是否超出了合理的极值范围，是否存在离群值。

（5）利用各指标间的逻辑关系审核检测指标数值的合理性。

- 7.3 发现问题及处理

针对审查中发现的存疑数据等问题，专家通过数据会商、讨论交流等方式给出处理意见，专家将审核意见(驳回)反馈给

市土壤普查办，市土壤普查办安排有关整改工作。

- 7.4有关要求

市第三次全国土壤普查领导小组办公室组建的专家组负责本全部入库数据审核，确认后再上报国家土壤普查工作平台。对于发现问题的数据，组织重新补报。

附录A

（资料性文件）

样品制备、保存与流转质量监督检查清单

A-1 样品制备、保存与流转质量监督检查项目清单

实验室名称（盖章）：                                   检查日期：     年  月  日

| 环节 | 检查项目 | 规范要求 | 检查结果（符合、基本符合、不符合） | 发现问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量管理 |  | ◆检查单位内部质量保证与质量控制方案及相关质量管理制度是否满足规范要求，是否结合本单位实际具有可操作性； ◆人员配备及培训、监督等与所承担任务量相符，并满足相关要求 |  |  |
| 样品制备 | 制样单位及人员资质要求 | ◆根据样品制备人员清单，检查是否均有全国土壤普查办或省级土壤普查办统一组织的内业测试化验和全程质量控制技术培训合格证书和上岗授权记录； ◆制样小组设置是否合理，每个小组是否均有样品制备质量检查员 |  |  |
|  | 制样方案 | ◆是否按照北京市土壤普查办制定的样品制备计划及时制定本单位年度样品制备实施方案 |  |  |
|  | 制样场地 | ◆风干、制备场所环境条件、防污染措施是否符合要求； ◆样品制备室面积满足要求，制样工位数量是否与所承担任务相匹配，是否适当隔离； ◆在线全方位监控摄像头是否覆盖每个工位的制样环节，存储制样监控视频应满足要求，监控设备运行良好 |  |  |
|  | 制样工具 | ◆磨样设备、样品筛、辅助制样工具等是否齐全、完好、符合要求； ◆样品制备工具和包装容器是否含有待测组分或对测试有干扰的材料制成； ◆制样工具在每个样品制备完成后是否及时清洁 |  |  |
|  | 样品接收 | ◆是否指定专人负责样品接收确认，重点检查样品标签、样品状况、样品重量、样品数量、样品包装情况等； ◆接收样品重量是否满足风干后土壤样品库样品和粗磨后留存样品、送检样品等样品重量要求 |  |  |
| 环节 | 检查项目 | 规范要求 | 检查结果（符合、基本符合、不符合） | 发现问题 |
| 样品制备 | 制备流程 | ◆样品风干、研磨、筛分、混匀、缩分、分装等过程是否符合《第三次全国土壤普查土壤样品制备与检测技术规范》制备流程规定，样品编码是否始终保持一致； ◆样品损失率是否满足要求； ◆留存样品、送检样品重量是否满足样品复检需要 |  |  |
| 样品保存 | 人员资质 | ◆样品管理员是否经过培训或能力确认，并保留相应的培训和能力确认记录 |  |  |
|  | 样品保存状态和时间 | ◆样品保存是否按照《第三次全国土壤普查土壤样品制备与检测技术规范》有关要求； ◆留存样品保存时间是否按照要求 |  |  |
|  | 保存场所 | ◆是否保持干燥、通风、无阳光直射、无污染； ◆是否有环境条件视频监控设备、样品存放区域的空间标识和样品编号的检索引导 |  |  |
|  | 样品管理 | ◆样品管理员是否定期对留存样品、暂存样品进行检查 |  |  |
| 样品流转 | 样品交接 | ◆样品制备实验室是否按照有关样品状 态、数量等要求将样品流转到检测实验室和土壤样品库； ◆收样单位在样品交接过程中，是否对接收样品的质量状况进行检查 |  |  |
|  | 有关要求 | ◆土壤样品是否按照土地利用类型（耕地、园地、林地、草地等）和样品类型（表层土壤样品、剖面土壤样品、水稳性大团聚体样品等），分类组批进行流转； |  |  |
| 内部质量保证 检查 |  | ◆自查相关记录符合规范要求，内部检查是否覆盖制样全部样品、全周期、全工作过程 |  |  |

A-2 样品制备、保存与流转质量监督检查材料清单

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 样品制备实验室经手的所有样品的编号清单概览 |
| 2 | 土壤样品交接记录表 |
| 3 | 样品制备记录表 |
| 4 | 土壤样品批次记录表 |
| 5 | 土壤样品装运记录表 |
| 6 | 土壤普查样品入库记录和出库记录，样品保存室视频监控记录（近1年） |
| 7 | 已制备土壤普查样品照片（包含样品标签、重量、粒径、包装等信息），要求：是受检实验室经手的所有第三次全国土壤普查土样，照片或者字迹清晰或者有详细说明 |
| 8 | 样品制备实验室实际使用的样品制备、流转、保存工作程序文档及示意图（word格式） |
| 9 | 制样小组人员一览表（excel格式），要求：包括姓名、单位、身份证号码、手机号、岗位职责、工作时间和经手样品编号段和制备操作 |
| 10 | 制样人员、制样检查员及样品管理员参加培训、考核的记录和相关盖章证明（pdf格式或者图片格式） |
| 11 | 制样场地照片或视频，要求：按照时间、地点、样品号段、工作人员名字命名文件夹 |
| 12 | 制样工具照片，要求：实验室名称、工具名称、工具编号 |
| 13 | 体现制样流程工作视频（近1年），要求：按照时间、地点、样品号段、工作人员名字命名文件夹 |
| 14 | 样品保存室照片及实时视频、环境条件控制记录 |
| 15 | 内部质量控制样品一览表 |

- 附录B

检测实验室内部质量控制电子数据填报表

B-1空白试验记录

| 实验室代码 | 检测日期 | 样品类型 | 样品编号 | 检测项目 | 分析方法 | 检出限 | 空白试验结果 | 结果评价 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B-2平行双样检测结果记录

| 实验室代码 | 检测日期 | 样品类型 | 样品编号 | 检测项目 | 检测值A | 检测值B | 相对偏差/% | 结果评价 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B-3平行双样检测合格率记录

| 实验室代码 | 报告日期 | 样品类型 | 检测项目 | 批次样品数 | 合格样品数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B-4标准物质检测结果记录

| 实验室代码 | 检测日期 | 样品类型 | 检测项目 | 标准物质编号 | 标准值及其不确定度 | 检测结果 | 相对误差/% | 结果评价 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B-5正确度控制合格率记录

| 实验室代码 | 报告日期 | 控制方式 | 样品类型 | 检测项目 | 批次样品数 | 合格样品数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B-6异常样品复检记录

| 实验室代码 | 检测日期 | 样品类型 | 样品编号 | 检测项目 | 检测值A | 检测值B | 相对偏差/% | 结果评价 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B-7异常样品复检率记录

| 实验室代码 | 报告日期 | 样品类型 | 检测项目 | 批次样品数 | 异常样品数 | 复检样品数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录C

- (资料性文件)

- 样品检测现场监督检查清单

C-1样品检测项目检查清单

实验室名称：                                                                                                       检查日期：           年     月     日

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果（符合、基本符合、不符合） | 发现问题（包括作为证据的材料名称、清单、文件号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量管理 | ◆依据相关要求，建立并有效运行质量保证体系； ◆按照第三次全国土壤普查有关技术规范和管理要求，进一步完善内部质量管理制度； ◆应按照《第三次全国土壤普查全程质量控制技术规范》有关要求，制定单位内部质量保证与质量控制方案和计划，涵盖样品制备（细磨）、内部流转、保存、分析测试及报告编制等全流程，并实施全过程质量控制 |  |  |
| 2 | 检测能力 | ◆资质认定批准或实验室认可的检测能力应涵盖 50%以上第三次全国土壤普查土壤理化性状指标； ◆检测能力与承担任务相匹配，能保证在合同期内完成检测任务； ◆承担的检测任务不得转包和分包 |  |  |
| 3 | 样品细磨 | ◆制样工具、制样场所与设施符合《第三次全国土壤普查土壤样品制备与检测技术规范》要求； ◆细磨过程应有视频监控设备，监控范围应能覆盖每个工位的制样环节，监控设备运行良好，监控记录保存完整； ◆样品制备记录表（0.25mm、0.149mm孔径筛）保留完整；样品编码保持不变； ◆严禁套筛 |  |  |
| 4 | 人员 | ◆样品制备、样品流转、样品检测、质量控制人员能力和数量满足普查检测任务需要； ◆检测实验室主要技术负责人、技术骨干及质量检查人员等均需通过全国土壤普查办或北京市土壤普查办统一组织的集中培训，取得培训结业证书，应掌握相关技术规定和管理要求； ◆所有参与土壤三普任务的人员需经培训上岗，并保留人员培训和授权上岗记录。有人员监督计划和实施记录 |  |  |

| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果（符合、基本符合、不符合） | 发现问题（包括作为证据的材料名称、清单、文件号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 场所环境 | ◆实验室场所应与所申请的场所一致； ◆实验室内合理分区，避免交叉污染和相互干扰； ◆样品制备、保存、检测环境应符合场所环境、仪器设备、检测方法等有关要求； ◆对可能影响检测结果质量的环境条件，应进行识别并制定成文件，对其实施监控和记录，保证符合相关技术要求 |  |  |
| 6 | 设施设备 | ◆应具备第三次全国土壤普查土壤理化性状指标所需仪器设备； ◆开展相应检测指标的仪器设备均应完好，技术指标应符合申请普查样品检测任务要求； ◆仪器设备投入使用前，应采用检定、校准或核查等方式，确认其是否满足检测的要求，并保持其在有效期内进行使用。必要时，应使用校准给出的修正信息，以确保仪器设备满足检测方法的需要； ◆应有仪器设备使用记录。记录应包括使用时间、使用人、样品编号、检测项目和仪器状况等信息； ◆应配备满足普查检测参数需要的质控样品。质控样品由专人保管，贮存场所符合要求，能溯源到标准物质（参比物质），并开展期间核查； ◆检测过程中使用的标准溶液应能溯源至有证标准物质和/或配制（稀释）记录，并满足方法规定 |  |  |
| 7 | 样品管理 | ◆样品接收、核查和发放各环节应受控，有专人负责实验室样品外部样品接收和内部流转，有样品接收和内部流转记录； ◆样品标签及其包装应完整无损，样品标签包括但不限于：唯一性标识、状态标识和制样粒径（目数）标识等； ◆样品应规范、有序排列、分区存放，并有明显标志，避免混淆 |  |  |
| 8 | 试剂材料 | ◆对检测结果有影响的关键试剂和耗材应经过检查或证实符合有关检测方法中规定的要求后，投入使用，并保存相关记录； ◆试剂耗材由专人负责，保存条件适宜，确保安全使用与管理； ◆有实验用水检查记录，确保水质满足方法要求 |  |  |
| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果（符合、基本符合、不符合） | 发现问题（包括作为证据的材料名称、清单、文件号等） |
| 9 | 检测方法 | ◆方法选用《第三次全国土壤普查土壤样品制备与检测技术规范》推荐的检测方法； ◆正式开展土壤三普样品检测任务之前，完成对所选用检测方法的检出限、测定下限、精密度、正确度、线性范围等方法各项特性指标的验证，并形成相关质量记录； ◆检测过程产生的方法偏离（含样品制备）应经技术判断不影响检验检测结果，编制形成作业指导书，被技术负责人批准，并经北京市土壤普查办（或北京市质量控制实验室）同意才允许发生 |  |  |
| 10 | 空白试验 | ◆每批次样品（不多于50个样品）分析时，应进行空白试验，检测空白样品。检测方法有规定的，按检测方法的规定进行。检测方法无规定时，要求每批次分析样品应至少2个过程空白试验； ◆空白试验结果一般应低于方法检出限。空白试验结果略高于方法检出限但比较稳定，可进行多次重复试验，计算空白试验平均值并从样品检测结果中扣除； ◆若空白试验结果明显超过正常值，实验室应查找原因并采取适当的纠正和预防措施，重新对样品进行检测 |  |  |
| 11 | 仪器设备定量校核 | ◆分析仪器校核应首选有证标准物质。没有有证标准物质时，选用参比物质； ◆采用校准曲线法进行定量分析时，一般应至少使用5个浓度梯度的标准溶液（除空白外），覆盖被测样品的浓度范围，且最低点浓度应在接近方法测定下限的水平。校准曲线相关系数原则上要求为r＞0.999； ◆仪器稳定性检查。连续进样分析时，每检测20个样品，应测定一次校准曲线中间浓度点，确认分析仪器校准曲线是否发生显著变化。检测方法有规定的，按检测方法的规定进行。检测方法无规定时，相对偏差应控制在10%以内，超过此范围时需要查明原因，重新绘制校准曲线，并重新检测该批次全部样品 |  |  |
| 12 | 精密度 | ◆每批次分析样品中，随机抽取不低于5%的样品进行平行双样分析。当批次样品数＜20时，应随机抽取至少1个样品进行平行双样分析； ◆由实验室质量控制人员采取平行双样密码分析等方式开展内部质量控制，统计精密度合格率情况； ◆样品检测项目平行双样检测精密度允许范围应符合方法要求。检测方法有规定的，按检测方法的规定进行；检测方法无规定时，按照《土壤普查全程质量控制技术规范》要求执行 |  |  |
| 序号 | 检查要素 | 检查内容 | 检查结果（符合、基本符合、不符合） | 发现问题（包括作为证据的材料名称、清单、文件号等） |
| 13 | 正确度 | ◆每批次样品分析时同步均匀插入高、低两组与被测样品含量水平相当的有证标准物质（或参比物质）进行检测。质控样结果应满足《土壤普查全程质量控制技术规范》要求。当批次分析样品数＜20时，应至少插入1个质控样； ◆必要时可绘制质量控制图； ◆统计标准物质检测结果和正确度控制合格率 |  |  |
| 14 | 异常样品复检 | ◆检测数据异常时，要对实验室精密度和正确度进行检查； ◆对于超出正常值范围的样品应100%进行复检，或采取人员比对、实验室间比对等方式确认检测结果的可靠性； ◆保存异常样品复检记录和异常样品复检率记录 |  |  |
| 15 | 数据记录与审核 | ◆检测原始记录应有检测人员、校核人员、审核人员的三级签字； ◆应按照第三次全国土壤普查有关要求填报样品检测结果及同批次实验室内部及外部质控数据，并及时提交； ◆应建立检测数据和报告质量审核制度，明确数据审核人员和检测报告的编制、审核及签发人员的职责和工作要求 |  |  |
| 16 | 质量评价报告 | ◆应向承担普查任务所在质量控制实验室提交土壤普查工作质量自评估年度报告及总结。内容包括承担的任务基本情况介绍，选用的检测方法，验证或确认结果，样品检测精密度控制合格率，样品检测正确度控制合格率，异常样品复检合格率等； ◆为保证样品检测质量所采取的各项措施，以及整改措施和结果，总体质量评价； ◆对省级质量监督检查过程中发现的问题应及时整改，并形成整改报告 |  |  |
| 17 | 档案管理 | ◆应及时做好土壤普查相关技术档案管理； ◆保存的技术档案应包括但不限于：土壤普查项目有关检测实验室工作的管理文件、技术规定和标准；方法验证记录、检测原始记录和检测报告；质量控制记录、质量自评估年度报告及总报告。 |  |  |
| 18 | 其他要求 | ◆检测实验室开展土壤普查样品检测及其数据生成、上报、保管和利用，须遵照土壤普查有关技术规定及管理办法执行； ◆检测实验室及其人员应对在第三次全国土壤普查工作中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定与实施相应的保密措施 |  |  |

C-2 样品检测现场监督检查材料清单

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 实验室土壤三普内部质量保证与质量控制方案和质量控制计划 |
| 2 | 实验室参与土壤三普工作人员一览表（含人员岗位，备注参加国家或省级普查办培训并取得结业证书的人员） |
| 3 | 样品制备记录表 |
| 4 | 实验室内部有关土壤三普的人员培训计划及记录 |
| 5 | 实验室内有关土壤三普检测实验室需要控制环境条件的实验室识别及其控制记录 |
| 6 | 实验室内土壤三普检测指标涉及的仪器设备（含检定/校准有效期）和质控样品一览表 |
| 7 | 实验室内土壤三普使用的标准溶液配制、稀释记录；标准物质（参比物质）保存、使用记录 |
| 8 | 实验室土壤三普样品接收样品登记表 |
| 9 | 样品内部流转记录表 |
| 10 | 关键试剂耗材经过检查或证实符合有关检测方法中规定的要求记录 |
| 11 | 方法验证报告 |
| 12 | 检测原始记录 |
| 13 | 实验室内部质量控制实施记录 |
| 14 | 异常值复验记录 |
| 15 | 质量评价报告 |
| 16 | 省级质量监督检查整改报告 |