
北京市第三次全国土壤普查土壤样品检测
技术规范
[image: image1.png]


(修订版)

执笔人：李昌伟  张连彦  贾小红  王维瑞  高  飞
陈小慧  范珊珊  王伊琨  张新刚  季  卫
高振新  张春红  刘善江  田  野  孙  昊
郭  宁  王胜涛  何威明  刘自飞  吴文强
刘继远  颜  芳  张  蕾  张雪莲  樊晓刚
陈素贤  周  欣  徐珍珍  
北京市第三次全国土壤普查领导小组办公室

2023年7月

目  录

- 1 -1 适用范围


- 1 -2 引用文件


- 1 -3 基本要求


- 1 -4 检测计划


- 1 -5 样品细磨


- 3 -6检测指标及方法


- 3 -6.1 检测指标


- 3 -6.2 检测方法


- 3 -7 烘干基换算


- 3 -8 结果上报


- 3 -9质量控制


- 5 -附录A（规范性文件）


- 7 -附录B(规范性文件)


- 11 -附录C（资料性）


- 11 -检测结果电子数据填报记录表




1 适用范围
本技术规范明确了土壤样品检测的方法和技术要求。
本技术规范适用于北京市第三次全国土壤普查工作。
2 引用文件

本技术规范主要是在《第三次全国土壤普查土壤样品制备与检测技术规范》（修订版）基础上，根据北京市第三次全国土壤普查工作实际情况，进一步细化和完善，以适合于北京市土壤普查工作样品检测的技术规范。
3 基本要求
北京市第三次全国土壤普查领导小组办公室负责组织样品检测工作，制定样品检测计划。样品检测计划应包括样品细磨、检测指标及方法、检测数据上报等内容。承担检测任务的实验室应在本市质量控制实验室的指导下按照检测任务要求和本技术规范有关规定开展土壤样品检测工作，按时报送检测结果。
4 样品接收
检测实验室收到的样品有两种，一种是容重样品，由各区外业采样队负责组织转送；一种是组批转码后的样品，由质控实验室负责组织转送。样品接收时，根据送样单位提供的样品装运记录表，重点检查样品标签、样品状况、样品重量、样品数量、样品包装情况等内容，利用手持终端扫码收样确认，如发现破损、重量不足、样品信息不全等情况不予接收，并及时报告本市土壤普查办。样品接收确认完成后填写样品交接记录表（见附录A），打印记录表并双方签字后进行留存。
5 样品细磨

接收到的已过2毫米孔径筛的土样可直接供测定土壤pH值、交换性能、有效养分含量等，但有些指标需要在此基础上细磨后才能用于检测，样品检测实验室须根据检测参数技术要求进一步进行细磨后再进行检测。不同检测指标样品粒径和样品量要求见表1。检测实验室在各粒径样品量的需求上，根据分装等实际工作过程中的损耗量，适当增加细磨量。
将通过2mm孔径筛的土样用四分法或多点取样法分取约20g，用木锤、玻璃棒或玛瑙研磨磨细，使之全部通过0.25mm孔径（60目）筛，供有机质、全氮等项目的测定。
将通过2mm孔径筛的土样用四分法或多点取样法分取约40g，用玛瑙研钵磨细，使之全部通过0.149mm孔径（100目）筛。供测定部分全量养分、重金属等指标的测定。
表1 不同检测指标粒径和样品量要求

	检测指标
	2mm样品粒径样品量（g）
	0.25mm粒径样品量（g）
	0.149mm粒径样品量（g）
	备注

	容重
	
	
	
	采样原状土和重量

	机械组成
	40
	
	
	

	水稳性大团聚体
	
	
	
	1-1.2cm风干土，1100g

	pH
	10
	
	
	

	阳离子交换量
	2
	
	
	

	交换性盐基及盐基总量
	5～10
	
	
	

	水溶性盐
	50
	
	
	

	有机质
	
	0.05～0.5
	
	

	碳酸钙
	
	1～10
	
	

	全氮
	
	1
	
	

	全磷
	
	
	0.3
	

	全钾
	
	
	0.26
	

	全硫
	
	
	1
	

	全硼
	
	
	0.15～0.25
	

	全硒
	
	
	2
	

	全铁、全锰、全铜、全锌、全铝、全钙、全镁
	
	
	10
	

	全钼
	
	
	10
	

	全硅
	
	
	0.2
	

	有效磷
	2.5
	
	
	

	速效钾
	5
	
	
	用2mm粒径样品检测

	缓效钾
	2.5
	
	
	用2mm粒径样品检测

	有效硫
	10
	
	
	

	有效硼
	10
	
	
	

	有效铁、有效锰、有效铜、有效锌
	10～20
	
	
	

	有效钼
	5
	
	
	

	总汞、总砷、
	
	
	0.2～1.0
	

	总铅、总镉、总铬、总镍
	
	
	10
	

	合计
	177
	11.5
	35
	最大量


细磨过程中样品编码必须始终保持一致；制样所用工具每处理完1个样品后需清洁干净，避免交叉污染。样品制备时应现场填写土壤样品制备记录（见附录B）。
细磨过程中严禁套筛。

6检测指标及方法
检测实验室严格按照以下规定的检测指标和技术方法开展检测工作。
6.1 检测指标

土壤检测指标包括土壤容重、机械组成、土壤水稳性大团聚体、pH、阳离子交换量、交换性盐基及盐基总量、水溶性盐及其组成（适用时）、有机质、碳酸钙、全氮、全磷、全钾、全硫、全硼、全铁、全锰、全铜、全锌、全钼、全铝、全硅、全钙、全镁、有效磷、速效钾、缓效钾、有效硫、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌、有效硼、有效钼、总汞、总砷、总铅、总镉、总铬、总镍，共计39项。
耕地园地、林地草地的表层样品和剖面样品检测指标见附录B
6.2 检测方法

    本次土壤指标的检测标准以农业行业标准为主，结合林业行业标准和生态环境标准，各项指标检测标准和方法见附录C
7 烘干基换算
烘干基结果换算需测定土壤水分含量，每次检测称样量5g，做平行双样检测。
8 结果上报
检测实验室完成样品检测后，检测员需及时填写检测原始记录。原始记录以烘干基计，并上报风干土样水分含量。原始记录经实验员、审核人、校核人三级审核无误后，及时填写检测结果电子数据填报记录表（见附录D），并上报至土壤普查工作平台。其中，土壤容重的检测检测直接报市土壤普查办，由市土壤普查办反馈给各区土壤普查办进行上报。
9质量控制
实验室必须严格按照《北京市第三次全国土壤普查内业测试化验质量控制技术规范》有关要求，严把样品检测环节质量控制，严格执行空白试验、仪器设备定量校准、精确度控制、正确度控制、异常样品复检、检测数据记录与审核等内部质量保证与质量控制措施，配合做好能力验证、留样抽检、飞行检查等外部质量监督检查，确保土壤普查样品检测数据质量。
附录A

（资料性文件）
土壤样品交接记录表

样品交接环节：□采样   制备  □制备   质控  □制备   样品库  □质控   检测        
	序号
	样品编号
	样品名称
	样品重量是否符合要求
	样品包装容器是否完好
	样品标签是否完好整洁
	保存方法是否符合要求

	
	
	(耕园地表层样品  (林草地表层样品  (水稳性大团聚体样品

(耕园地剖面样品  (林草地剖面样品  (容重样品  (土壤样品库样品
	(是 (否
	(是 (否
	(是 (否
	(是 (否

	
	
	(耕园地表层样品  (林草地表层样品  (水稳性大团聚体样品

(耕园地剖面样品  (林草地剖面样品  (容重样品  (土壤样品库样品
	(是 (否
	(是 (否
	(是 (否
	(是 (否

	
	
	(耕园地表层样品  (林草地表层样品  (水稳性大团聚体样品

(耕园地剖面样品  (林草地剖面样品  (容重样品  (土壤样品库样品
	(是 (否
	(是 (否
	(是 (否
	(是 (否

	
	
	(耕园地表层样品  (林草地表层样品  (水稳性大团聚体样品

(耕园地剖面样品  (林草地剖面样品  (容重样品  (土壤样品库样品
	(是 (否
	(是 (否
	(是 (否
	(是 (否

	
	
	(耕园地表层样品  (林草地表层样品  (水稳性大团聚体样品

(耕园地剖面样品  (林草地剖面样品  (容重样品  (土壤样品库样品
	(是 (否
	(是 (否
	(是 (否
	(是 (否


送样单位：                    送样人：                  联系方式：

收样单位：                    收样人：                  联系方式：

送样日期：       年   月   日                           收样日期：       年   月   日     

附录B
（规范性文件）
土壤样品检测指标表

B-1 耕地园地土壤样品检测指标
	序号
	参数
	剖面样
	表层样
	备注

	1
	土壤容重
	√
	√
	

	2
	机械组成
	√
	√
	

	3
	土壤水稳性大团聚体
	√
	√
	

	4
	pH值
	√
	√
	

	5
	阳离子交换量
	√
	√
	

	6
	交换性盐基及盐基总量（交换性钙、交换性镁、交换性钠、交换性钾、盐基总量）
	√
	√
	

	7
	水溶性盐（水溶性盐总量、电导率、水溶性钠离子、钾离子、钙离子、镁离子、碳酸根、碳酸氢根、硫酸根、氯根）
	√
	√
	全盐含量≥1g/kg，需检测离子组成。

	8
	有机质
	√
	√
	

	9
	碳酸钙（无机碳）
	√
	
	

	10
	全氮
	√
	√
	

	11
	全磷
	√
	√
	

	12
	全钾
	√
	√
	

	13
	全硫
	√
	
	

	14
	全硼
	√
	
	

	15
	全铁
	√
	
	

	16
	全锰
	√
	
	

	17
	全铜
	√
	
	

	18
	全锌
	√
	
	

	19
	全钼
	√
	
	

	20
	全铝
	√
	
	

	21
	全硅
	√
	
	

	22
	全钙
	√
	
	

	23
	全镁
	√
	
	

	24
	有效磷
	√
	√
	

	25
	速效钾
	√
	√
	

	26
	缓效钾
	√
	√
	

	27
	有效硫
	√
	√
	

	28
	有效铁
	√
	√
	

	29
	有效锰
	√
	√
	

	30
	有效铜
	√
	√
	

	31
	有效锌
	√
	√
	

	32
	有效硼
	√
	√
	

	33
	有效钼
	√
	√
	

	34
	总汞
	√
	√
	

	35
	总砷
	√
	√
	

	36
	总铅
	√
	√
	

	37
	总镉
	√
	√
	

	38
	总铬
	√
	√
	

	39
	总镍
	√
	√
	

	合 计
	39项
	27项
	


   注：“√”表示检测
B-2 林地草地地土壤样品检测指标
	序号
	参数
	剖面样
	表层样
	备注

	1
	土壤容重
	√
	√
	

	2
	机械组成
	√
	√
	

	3
	pH值
	√
	√
	

	4
	阳离子交换量
	√
	√
	

	5
	交换性盐基总量
	√
	√
	

	6
	有机质
	√
	√
	

	7
	碳酸钙
	√
	
	

	8
	全氮
	√
	√
	

	9
	全磷
	√
	√
	

	10
	全钾
	√
	√
	

	11
	全铁
	√
	
	

	12
	全硫
	√
	
	

	13
	有效磷
	√
	√
	

	14
	速效钾
	√
	√
	

	合计
	14项
	11项
	


注：“√”表示检测
附录C
(规范性文件)
土壤指标检测标准和方法

	序号
	指标
	方法
	标准或规范
	备注

	1
	土壤容重
	环刀法
	《土壤检测 第4部分：土壤容重的测定》（NY/T 1121.4－2006）
	

	2
	机械组成
	吸管法
	《土壤分析技术规范》（第二版），5.1吸管法
	


	3
	土壤水稳性大团聚体
	筛分法
	《土壤检测 第19部分：土壤水稳性大团聚体组成的测定》（NY/T 1121.19－2008）
	

	4
	pH
	电位法
	《土壤检测 第2部分：土壤pH的测定》（NY/T 1121.2－2006）
	

	5
	阳离子交换量
	乙酸铵交换法
	《土壤分析技术规范》（第二版），12.2乙酸铵交换法
	pH≤7.5的样品

	
	
	EDTA-乙酸铵盐交换法
	《土壤分析技术规范》（第二版），12.1 EDTA-乙酸铵盐交换法
	pH>7.5的样品

	6
	交换性盐基及盐基总量（交换性钙、交换性镁、交换性钠、交换性钾、盐基总量）
	乙酸铵交换法等
	《土壤分析技术规范》（第二版），13.1酸性和中性土壤交换性盐基组成的测定（乙酸铵交换法）（交换液中钾、钠、钙、镁离子的测定增加等离子体发射光谱法，参考HJ776-2015，详见培训教材）
	pH≤7.5的样品

	
	
	氯化铵－乙醇交换法等
	《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》（NY/T 1615－2008）（交换液中钾、钠、钙、镁离子的测定增加等离子体发射光谱法，参考HJ776-2015，详见培训教材）
	pH>7.5的样品

	7
	水溶性盐（水溶性盐总量、电导率、水溶性钠离子、钾离子、钙离子、镁离子、碳酸根、碳酸氢根、硫酸根、氯根）
	质量法等
	《森林土壤水溶性盐分分析》（LY/T 1251－1999）
，见培训教材
	

	8
	有机质
	重铬酸钾氧化－容量法
	《土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定》（NY/T 1121.6－2006）
	

	9
	碳酸钙
	气量法
	《土壤分析技术规范》（第二版），15.1土壤碳酸盐的测定
	

	10
	全氮
	自动定氮仪法
	《土壤检测 第24部分：土壤全氮的测定 自动定氮仪法》（NY/T 1121.24－2012）
	

	11
	全磷
	酸溶－电感耦合等离子体发射光谱法
	《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015），见培训教材
	

	12
	全钾
	酸溶－电感耦合等离子体发射光谱法
	《森林土壤钾的测定》（LY/T 1234－2015），见培训教材
	

	13
	全硫
	硝酸镁氧化－硫酸钡比浊法
	《土壤分析技术规范》（第二版），16.9全硫的测定（硝酸镁氧化－硫酸钡比浊法）
	

	14
	全硼
	碱熔－等离子体发射光谱法
	《土壤分析技术规范》（第二版），18.1土壤全硼的测定
	

	15
	全铁
	酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法
	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016）
	

	16
	全锰
	酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法
	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016）
	

	17
	全铜
	酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法
	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016）
	

	18
	全锌
	酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法
	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016）
	

	19
	全钼
	酸消解－电感耦合等离子体质谱法
	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015），见培训教材
	小数点后保留2位有效数字

	20
	全铝
	酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法
	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016）
	

	21
	全硅
	碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法
	《土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 974－2018)
	

	22
	全钙
	酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法
	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016）
	

	23
	全镁
	酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法
	《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016）
	

	24
	有效磷
	氟化铵－盐酸溶液－钼锑抗比色法
	《土壤检测 第7部分：土壤有效磷的测定》（NY/T 1121.7－2014）
	pH<6.5的样品

	
	
	碳酸氢钠浸提－钼锑抗比色法
	《土壤检测 第7部分：土壤有效磷的测定》（NY/T 1121.7－2014）
	pH≥6.5的样品

	25
	速效钾
	乙酸铵浸提－火焰光度法
	《土壤速效钾和缓效钾的测定》（NY/T 889－2004）
	样品粒径统一用2mm的制备样品

	26
	缓效钾
	热硝酸浸提－火焰光度法
	《土壤速效钾和缓效钾的测定》（NY/T 889－2004）
	样品粒径统一用2mm的制备样品

	27
	有效硫
	磷酸盐－乙酸溶液－电感耦合等离子体发射光谱法
	《土壤检测 第14部分：土壤有效硫的测定》（NY/T 1121.14-2023）
	pH<7.5的样品

	
	
	氯化钙浸提－电感耦合等离子体发射光谱法
	《土壤检测 第14部分：土壤有效硫的测定》（NY/T 1121.14-2023）
	pH≥7.5的样品

	28
	有效铁
	DTPA浸提－原子吸收分光光度法
	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004）
	

	
	
	DTPA浸提－电感耦合等离子体发射光谱法
	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004）
	优先使用该法

	29
	有效锰
	DTPA浸提－原子吸收分光光度法
	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004）
	

	
	
	DTPA浸提－电感耦合等离子体发射光谱法
	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004）
	优先使用该法

	30
	有效铜
	DTPA浸提－原子吸收分光光度法
	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004）
	

	
	
	DTPA浸提－电感耦合等离子体发射光谱法
	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004）
	优先使用该法

	31
	有效锌
	DTPA浸提－原子吸收分光光度法
	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004）
	

	
	
	DTPA浸提－电感耦合等离子体发射光谱法
	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》（NY/T 890－2004）
	优先使用该法

	32
	有效硼
	沸水提取－电感耦合等离子体发射光谱法
	见培训教材
	

	33
	有效钼
	草酸－草酸铵浸提－电感耦合等离子体质谱法
	《土壤检测 第9部分：土壤有效钼的测定》（NY/T 1121.9-2023）
	

	34
	总汞
	氢化物发生原子荧光法
	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》（GB/T 22105.1－2008）
	

	35
	总砷
	原子荧光法
	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》（GB/T 22105.2－2008）
	

	36
	总铅
	酸消解-电感耦合等离子体质谱法
	参考《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015），见培训教材
	小数点后保留2位有效数字

	37
	总镉
	酸消解-电感耦合等离子体质谱法
	参考《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015），见培训教材
	小数点后保留2位有效数字

	38
	总铬
	酸消解-电感耦合等离子体质谱法
	参考《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015），见培训教材
	小数点后保留2位有效数字

	39
	总镍
	酸消解-电感耦合等离子体质谱法
	参考《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015），见培训教材
	小数点后保留2位有效数字

	40
	水分
	重量法
	《土壤水分测定法》NY/T 52-1987
	


附录D
（资料性）
检测结果电子数据填报记录表
D-1土壤容重
检测实验室名称：                            联系人：              联系电话：              
	序号
	实验室代码
	样品编号
	接样日期
	报告日期
	土壤容重

	
	
	
	
	
	g/cm3

	
	
	
	
	
	


D-2 机械组成

检测实验室名称：                            联系人：              联系电话：              
	序号
	实验室
代码
	样品
编号
	接样
日期
	报告
日期
	机械组成（%）

	
	
	
	
	
	洗失量
	2-0.2mm

颗粒含量
	0.2-0.02mm颗粒含量
	0.02-0.002mm

颗粒含量
	0.002mm

以下颗粒含量
	土壤质地


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


D-3 水稳性大团聚体

检测实验室名称：                            联系人：              联系电话：             
	序号
	实验室代码
	样品
编号
	接样
日期
	报告
日期
	各级水稳性大团聚体含量/%

	
	
	
	
	
	>5mm
	5-3mm
	3-2mm
	2-1mm
	1-0.5mm
	0.5-0.25mm
	水稳性大团聚体总和

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


D-4 pH
	序号
	实验室代码
	样品编号
	接样日期
	报告日期
	pH

	
	
	
	
	
	


D-5 阳离子交换量和交换性盐基及盐基总量
检测实验室名称：                            联系人：               联系电话：              
	序号
	实验室 
代码
	样品编号
	接样日期
	报告日期
	阳离子交换量
	交换性盐基总量
	交换性钙
	交换性镁
	交换性钠
	交换性钾

	
	
	
	
	
	cmol(+)/kg
	检测

方法
	cmol(+)/kg
	检测

方法
	cmol(1/2Ca2+)/
kg
	检测

方法
	cmol(1/2Mg2+)/kg
	检测

方法
	cmol(Na+)/
kg
	检测

方法
	cmol(K+)/
kg
	检测

方法

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


D-6 水溶性盐总量和电导率

检测实验室名称：                            联系人：               联系电话：              
	序号
	实验室
代码
	样品编号
	接样日期
	报告日期
	水溶性盐总量（g/kg）
	电导率/（mS/cm）

	
	
	
	
	
	
	


D-7 水溶性盐分组成－1

检测实验室名称：                            联系人：               联系电话：              
	序号
	实验室代码
	样品
编号
	接样
日期
	报告
日期
	钠和钾离子
	钙和镁离子
	氯根

	
	
	
	
	
	水溶性Na+含量/
cmol(Na+)/kg
	水溶性
K+含量/cmol

(K+)/kg
	水溶性
Ca2+含量/
cmol(1/2

Ca2+)/kg
	水溶性
Mg2+含量/cmol(1/2Mg2+)/kg
	水溶性
Cl－含量/
Cmol

(Cl－)/kg
	检测方法

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


D-8 水溶性盐分组成－2
检测实验室名称：                            联系人：               联系电话：              
	序号
	实验室代码
	样品
编号
	接样
日期
	报告
日期
	碳酸根和碳酸氢根
	硫酸根
	离子总量/
g/kg

	
	
	
	
	
	水溶性CO32－含量/
cmol(1/2CO32－)/kg
	水溶性HCO3－含量
/cmol(HCO3－)/kg
	水溶性SO42－含量/mol(1/2

SO42－)/kg
	检测方法
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


D-9 全量成分－1

检测实验室名称：                            联系人：               联系电话：              
	序号
	实验室代码
	样品
编号
	接样
日期
	报告
日期
	有机质
	全氮
	全磷
	全钾
	全硫

	
	
	
	
	
	含量/（g/kg）
	检测

方法
	g/kg
	g/kg
	g/kg
	含量/（g/kg）
	检测

方法

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


D-10 全量成分－2

检测实验室名称：                            联系人：                联系电话：              
	序号
	实验室
代码
	样品
编号
	接样
日期
	报告
日期
	全钙
	全镁
	全铁
	全锰
	全铜

	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	mg/kg
	含量/（mg/kg）
	检测方法

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


D-11 全量成分－3

检测实验室名称：                            联系人：                联系电话：              
	序号
	实验室代码
	样品
编号
	接样
日期
	报告
日期
	全锌
	全硼
	全钼
	全硒
	全铝
	全硅

	
	
	
	
	
	含量/（mg/kg）
	检测方法
	含量/（mg/kg）
	检测方法
	mg/kg
	mg/kg
	%
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


D-12 有效态成分－1
检测实验室名称：                            联系人：               联系电话：              
	序号
	实验室代码
	样品
编号
	接样
日期
	报告
日期
	有效磷
	速效钾
	缓效钾
	有效硫
	有效硅

	
	
	
	
	
	含量（mg/kg）
	检测

方法
	mg/kg
	mg/kg
	含量/（mg/kg）
	检测

方法
	mg/kg



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


D-13 有效态成分－2

检测实验室名称：                            联系人：               联系电话：              
	序号
	实验室代码
	样品
编号
	接样
日期
	报告
日期
	有效铁
	有效锰
	有效铜

	
	
	
	
	
	含量/（mg/kg）
	检测

方法
	含量/（mg/kg）
	检测

方法
	含量/（mg/kg）
	检测

方法

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


D-14 有效态成分－3

检测实验室名称：                            联系人：              联系电话：              
	序号
	实验室代码
	样品
编号
	接样
日期
	报告
日期
	有效锌
	有效硼
	有效钼
	碳酸钙

	
	
	
	
	
	含量/（mg/kg）
	检测方法
	mg/kg
	g/kg
	g/kg

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


D-15 土壤重金属

检测实验室名称：                            联系人：              联系电话：              
	序号
	实验室代码
	样品
编号
	接样
日期
	报告
日期
	总汞
	总砷
	总铅
	总镉
	总铬
	总镍

	
	
	
	
	
	含量（mg/kg）
	检测

方法
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 1 -

